## 技术标
3间影像实训室采购清单
序号 | 实训室 | 设备名称 | 品牌厂家 | 规格型号 | 具体参数（参数请看完整） | 投标参数 （逐项列明投标响应情况） | 单位 | 数量 | 图片
1 | 超声诊断室（北608） | 彩色多普勒超声诊断仪（每台机器配腹部探头，心脏探头，浅表探头各一个） |  |  | 1.通用功能 1.1.标配≥21.5英寸高分辨率彩色液晶显示器 1.2.≥14寸彩色液晶触摸屏，支持多点触摸。 1.3.主机内置探头接口≥4个，全激活，大小一致，互通互用 1.4.数字波束增强器 1.5..多倍波束合成 1.6.二维灰阶模式 1.7.谐波成像技术 1.8.B+C双实时模式 1.9.M型模式 1.10.解剖M型模式，取样线≥3条 1.11.多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.12.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.13.组织多普勒成像（包括组织速度图、M型、频谱成像等模式） 1.14.四维成像 1.15.造影成像技术 1.16.具备PView宽景成像技术 1.17.空间复合成像技术(可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，可以同屏双幅对比显示) 1.18.频率复合成像 1.19.扩展成像 1.20.实时双幅对比成像 1.21.实时三同步成像（二维、彩色、频谱实时同步成像） 1.22.斑点噪声抑制技术 1.23.操作界面：主机包含10种操作语言界面。 1.24.电影回放≥2000帧，支持手动、自动回放 1.25.数字化硬盘容量≥1T，可永久存储动、静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 1.26.支持DVD R/W 刻录光驱 2.系统技术参数及要求 2.1.二维灰阶模式 2.1.1.数字化声束形成器 2.1.2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥15 bit 2.1.3.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 2.1.4.扫描线：每帧线密度≥512超声线 2.1.5.发射声束聚焦：发射≥10段，焦点位置具有专门的菜单调节 2.1.6.TGC≥8段 2.1.7.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100dB 2.1.8.动态范围调节：≥180dB 2.1.9.最大显示深度≥410mm 2.1.10.灰阶: ≥67级，可视可调 2.1.11.声功率：1%-100% 2.1.12.线阵探头二维独立偏转 2.1.13.局部放大（1.5/2.0/2.5/3.0/3.5、4.0/4.5/5.0/10 倍） 2.2.彩色多普勒成像 2.2.1.成像方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2.2.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 2.2.3.线密度≥3级 2.2.4.彩色隐藏技术：不用回到二维模式就可以隐藏彩色，仅显示彩色速度标尺 2.2.5.血流分布图功能，彩色血流剖面图测量血管内流速 2.2.6.频谱多普勒模式 2.2.7.显示格式：全屏, 双工/三工(仅限 PW) 2.2.8.增益：≥100dB 2.2.9.多谱速度：≥4级可调 2.2.10.最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥7.6m/s；CWD：血流速度≥20.0m/s，最小速度：≤5 mm /s（非噪声信号）； 2.2.11.零位移动：≥8级 2.2.12.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 2.2.13.频谱自动测量、手动测量 2.2.14.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 2.2.15.智能多普勒技术，可在实时B+CFM模式和 实时PW 模式自由切换。 2.3.四维模式： 2.3.1四维成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、透视模式、等 2.3.2.显示方式：单幅、双幅、四幅。 2.3.3.裁剪功能： 2.3.4.透明度1-509：10级可调 2.3.5.阈值0-129 2.3.6.平滑≥4 2.3.7.四维格式存储图片、电影、体数据 2.4. 标配宽景成像 2.4.1.高分辨率下显示长度最大可达50cm 2.4.2.成像时可支持向前擦写，不用重新成像 2.4.3.具备二维宽景、彩色宽景成像模式 2.5.标配穿刺增强功能（线阵探头） 2.5.1.穿针角度、位置可调节 2.5.2.具备穿刺线及穿刺引导范围两种引导模式 3.探头规格 3.1.宽频带变频探头,两维和彩色独立变频， 3.2.腹部探头：凸阵，超声频率2.0- 5.4 MHz 3.3.浅表探头：线阵，超声频率4.0-18MHz 3.4.心脏探头：相控阵，1.7-5.0MHz 3.5.探头均具有三段谐波变频 4.测量功能要求 4.1.常规测量：距离、面积、椭圆、十字线、角度、距离比率、体积、体积（椭圆）、面积比率、直径、关节角。 4.2.心脏测量：自动频谱包络、左心室、主肺动脉内径、RVEDd、RVEDs、左心室肌、左方体积、HR、二尖瓣血流、主动脉、主动脉返流、左室流出道、三尖瓣血流、肺动脉瓣、肺静脉、右心室、多普勒胎心音、左室射血时间、左室心肌、左室心肌性能指数、主动脉瓣 4.3.血管测量：颈动脉内膜（IMT）、长度狭窄比、面积狭窄比、IMT（后壁）、IMT（前壁） 4.4.产科测量：产科测量与分析，具有≥2胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、自动NT测量、胎儿常规、羊水指数、胎重、妊娠囊、头臀径、额枕径、肱骨长、尺骨、颈后透明层、腓骨、鼻骨长、桡骨长、胫骨 4.5.妇科测量：子宫、子宫颈、宫体/宫颈、左卵巢、右卵巢、优势卵泡、子宫体、内膜厚度 4.6.泌尿测量：前列腺、残余尿、左肾、右肾、左肾上腺、右肾上腺、左睾丸、右睾丸、左精囊、右精囊 4.7.腹部测量：肝脏、肝总管、门静脉内径、胆囊、胆总管、胰腺、脾脏、腹主动脉直径、肾脏 4.8.小器官：甲状腺 5.连通性及外设附件要求 5.1.须配置超声图文工作站一套 5.2.须支持网络连接 5.3.须支持DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管报告 5.4.须支持视频/音频输入、输出 5.5.主机自带USB接口 5.6.须支持超声系统通过网络直接向电脑发送临床图片和报告 5.7.耦合剂加热器 6.技术，售后及其他要求 6.1.验收合格后免费保修两年（承诺供货前提供原厂家保修卡证明）。 6.2.生产制造厂家或投标人具有 400 免费售后服务电话。 6.3.生产制造厂家或投标人具有ISO13485认证。 6.4.产品制造商或投标人每年安排免费维护检修一次。质保期后零部件故障排除和维修反应时间为收到请求信息的24小时内，且除了更换零件或材料收取相应费用外，不收取其他任何费用。 一年内主要部件发生故障达到3次的，中标人必须负责无条件调换同型号产品。 |  | 套 | 2
2 |  | 折叠靠背椅带轮子带桌板 |  |  | 1、规格：常规， 2、基材：优质透气网布，耐磨，透气性强，采用优质环保高密度海绵，弹性好，全钢构支架。 3、黑色pp加纤背架+扶手，1.2厚折叠钢架加写字板带轮子。 4、质保期1年 |  | 把 | 50
3 |  | 练习床 |  |  | E1 钢制诊断床 1、规格：L1950*W650*H650mm 2、床身：采用优质钢管弯制焊接而成。 3、床面：高级皮革包裹进口海绵，美观耐用且易于清理 4、质保期1年 |  | 张 | 2
4 |  | 55寸液晶显示器 |  |  | 1、液晶显示器≥55寸 2、超高清4K 3、外观颜色：黑色 4、支持壁挂式、吊装式、桌面支架式多种安装方式 5、四核CPU 6、四核GPU 7、内存容量≥2GB 存储空间≥16GB 7、USB、HDMI、VGA等丰富的接口，确保能与摄像头、设备显示屏等的连接 9、支持视频格式：H.265/H.264/MPEG4等视频，AVI/MP4/MOV/MKV等视频格式 10、支持音频格式：MP3/AAC/AC3/Dolby/DTS等音频解码，MP3/MP4/3GP等音频文件格式 11、支持图片格式：JPG,PNG,BMP 12、WiFi(WLAN)：支持WiFi,2.4GHz/5GHz 13、整机质保期1年 |  | 台 | 1
5 |  | 86寸智慧黑板系统 |  |  | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840*2160具备防眩光效果。 2.整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。 3.侧置输入接口至少具备1路HDMI、1路RS232、1路TypeC；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控输出USB；前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） ★4.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控。 5.支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰。 6.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 7.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G&5G，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 8.整机内置非独立的高清摄像头，对角角度≥120度，整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，均无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 9.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 10.整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入。外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。也可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 11.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 12.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 13.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 ★14.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书及测试报告复印件。 15.整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥NTSC90% 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 ★16.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.5。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 17.具备独立物理按键，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页等。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告。 18.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 19.整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1% 20.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 21.整机内置独立AP路由模块，支持不少于40个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器，降低部署复杂度。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 22.整机支持蓝牙Bluetooth4.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 23.支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 24.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。 25.设备支持通过桌面虚拟按键，一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 26.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作，提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 27.智能笔： 27.1支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。 27.2笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 27.3采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：5m；模拟激光：10m；上翻页、下翻页：25米 28.配套OPS电脑包： 28.1主板采用不弱于H310的芯片组，搭载不低于Intel酷睿系列i5CPU 28.2内存：8GBDDR4笔记本内存或以上配置。 28.3硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 28.4机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 28.5 PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 ★28.6和整机的连接采用万兆级接口，传输速度≥10Gbps。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 29. 售后服务： 29.1整机质保3年 29.2全国统一400或800服务热线，提供全年24小时（国家法定节假日除外）热线服务，预约48小时内上门服务，边远地区预约上门服务，2小时内有效响应。 |  | 台 | 1
6 |  | 空调 |  |  | 已自购，无需报价，内装时请注意提供相应电源。 |  | 台 | 2
7 |  | 格子储物柜 |  | 内装需求 | 定制30格每格大小40cm×40cm×40cm |  | 组 | 1
8 |  | 摄像头及万向臂支架 |  |  | 一、摄像头 1、像素≥200万，逐行扫描CMOS 2、图像分辨率≥1080P 3、支持10倍无损变焦 4、一键定位至预设拍摄角度，免除繁琐的手动调节过程 5、支持宽动态功能，避免光源干扰，保证优质拍摄 6、内置MIC，实现声图同录 7、支持摄像图像同步传送至所连显示器 8、支持180度遥控接收 9、支持360°旋转环视无死角 10、支持桌面安装、壁装 11、质保期1年 二、万向臂支架 1、铝合金材质，不锈钢螺丝，抗氧化喷漆 2、内藏线设计，多方位调节，通用型孔位 3、质保期1年 |  | 台 | 1
9 |  | 电路线路改造 |  |  | 墙面每隔2米两个5孔插座，并且插座需要单独空气开关控制（公牛开关插座，绿宝国标电线) |  | 项 | 1
10 |  | 帘子及一字轨道（窗帘15㎡轨道5M） |  |  | 帘布材质100%多元酯织品，具有防火性，隔帘离地高度约20~30cm,隔帘的的用布打褶计算与导轨长度比为1.6:1，轨道为加厚铝合金静音轨道。 |  | 套 | 1
11 |  | 矿棉板吊顶 |  |  | 矿棉板材质 阿努帮600×600LED平板灯。 |  | ㎡ | 90
12 |  | 格栅灯 |  |  | 成品格栅灯 |  | 个 | 12
13 |  | 乳胶漆 |  |  | 立邦美得丽或多乐士（同等价位）。原墙面经吊顶和电路改造后重新粉刷。 |  | ㎡ | 120
14 | 模拟CT实训室（北609） | 模拟CT教学系统 |  |  | 一、功能要求 功能要求 可进行模拟CT教学，含控制软件、工作站、对讲机等辅助设备。实验室设备布局须按照医院标准布局建设，可模拟整个CT系统的工作流程，完成对学生的实训教学工作。 二、设备主要组成 1.扫描床 2.扫描机架 3.主机控制工作站及扫描软件 4.图像三维重建后处理工作站及软件 5.对讲系统 6.三维影像解剖教学软件 三、主要技术参数 1扫描床 1.1床面尺寸≥2600x550mm 1.2水平运动范围≥1500mm 1.3垂直运动范围≥300mm 1.4床面距离地面满足最小≤650mm ，最大≥1050mm 1.5扫描床承载重量≥200kg 1.6按照扫描模式可以步进及连续进出床。 1.7.提供头托、床垫等扫描附件。 2扫描机架 2.1机架尺寸：≥2500x2000x1000mm（长x高x宽）（与真机实现1：1比例） 2.2机架孔径：≥ 850mm，既满足普通诊断CT教学，又可实现放疗定位CT教学使用，提供带着制造商logo的扫描机架的实测照片证明 2.3配备定位激光灯，X/Y/Z三方向 2.4旋转方式：支持断层/螺旋 2.5驱动方式：三相异步电动机 2.6机架倾斜角度≥+/- 20°，可显示 2.7机架两侧分别各带一块控制面板，具备控制床面升降、前后运动、机架倾斜运动，控制激光定位系统、“急停”等按钮，机架顶侧具有一块液晶显示屏，可显示各项机械运动参数，须提供加盖制造商公章的带有制造商logo的实物照片和彩页证明。 3主机控制软件 3.1控制软件须包含扫描（SCAN）、显示浏览（DISPLAY）、图像处理（IMAGEWORKS）三个模块。要求版权专有，避免版权纠纷，具有“CT模拟操作教学系统”计算机软件著作权登记证书。 3.2病人信息数据库模块，可以对患者信息进行管理。患者管理界面具有展示所有患者信息、已扫描的序列、查询患者、浏览图像，简易后重建、编辑患者、删除患者功能。 3.3扫描协议分为头部、鼻窦、颈部、肩部、胸部、腹部、腰部、盆腔、腿部和其他协议等不少于10个体位。 3.4每个协议下有数量不等的内置协议，协议之间的区别为扫描时默认参数不同,提供加盖制造商公章的此部分软件截图证明 3.5可设置病人体位的选择：头先进、脚先进、侧位等方向 3.6具备X射线管预热校准和探测器校准模块 3.7定位线设定，可调节定位区域大小 3.8执行扫描，系统会象真实CT 机器一样在图像显示区实现扫描图像一幅紧接一幅动态显现的整个过程，同时扫描模拟进度条一直前行直到图像扫描完成 4遥控控制台 4.1控制室单独配备遥控控制台，控制台具备开、关机功能，控制床升降运动、床面前后运动、控制扫描机架倾斜运动功能。须提供加盖制造商公章的带有制造商logo的实物照片证明 5控制软件工作站（电脑） 5.1CPU≥酷睿双核及以上 5.2主频≥3.6GHz 5.3内存容量≥4G 5.4硬盘容量≥1T 5.5工作站显示器≥21吋液晶显示器 5.6 100M网络接口 5.7预装正版64位windows7以上版本。 6.CT图像三维重建后处理工作站及软件 6.1硬件部分： 6.1.1CPU四核≥3.0G； 6.1.2内存：≥8G； 6.1.3硬盘：≥1T； 6.1.4显示器24寸； 6.1.5 DVD刻录机； 6.1.6 1000M/100M自适应网卡 6.2软件部分 6.2.1扫描功能； 6.2.2图像浏览功能； 6.2.3图像处理功能； 6.2.4新病人信息登记功能； 6.2.5已预约或扫描过的病人管理功能； 6.2.6协议或扫描参数预设功能； 6.2.7病人信息录入与修改、删除功能； 6.2.8不小于9个扫描部位选取功能； 6.2.9支持以下50个扫描序列（以下序列均支持图像后处理和3D重建）：垂体冠状扫描、颅脑CTA、颅脑平扫、颅脑增强扫描、鼻窦冠状扫描、颌面部薄层扫描、颌面部平扫、颌面部增强扫描、口咽部平扫、内耳平扫、腮腺平扫、眼眶平扫、喉部平扫、甲状腺平扫、颈部CTA、颈部平扫、颈部增强扫描、肩关节薄层扫描、腕关节薄层扫描、肘关节薄层扫描、肋骨薄层扫描、心脏冠脉CTA、胸部CTA、胸部HRCT、胸部低剂量扫描、胸部平扫、腹部CTA、腹部平扫、腹部增强扫描、肾脏平扫、肾脏增强扫描、胰腺平扫、胰腺增强扫描、颈椎薄层扫描、颈椎间盘平扫、颈椎体平扫、胸椎薄层扫描、胸椎体平扫、腰椎薄层扫描、腰椎间盘平扫、腰椎体平扫、骨盆薄层扫描、盆腔平扫、盆腔增强扫描、踝关节和足薄层扫描、踝关节和足平扫、髋关节薄层扫描、髋关节平扫、膝关节薄层扫描、膝关节平扫。 6.2.10定位扫描功能：可以对患者头先进、脚先进、俯卧、仰卧等姿势和定位扫描参数进行调节，扫描后显示定位片； 6.2.11扫描参数调节功能：可以对扫描、时间、重建等多组参数进行调节； 6.2.12定位线调整功能：定位线都可以分别通过控制点或按键对定位线进行范围调节、扫描架倾角调节、平移等操作。可以增减定位线的层数； 6.2.13预扫描功能： 6.2.14轴扫描、螺旋扫描（扫描过程中可与床联动）功能； 6.2.15扫描过程图像一副副动态出现功能；同时扫描模拟进度条一直前行直到图像扫描完成。 6.2.16增强扫描功能：可以模拟增强扫描的过程，对注射时间，造影剂总量等参数进行调节。 6.2.17扫描后扫描床自动复位功能。 6.2.18扫描过程中X线示意功能。 6.2.19 血管钙化斑点显示隐藏；血管钙化斑点体积测量； 6.2.20在冠状面，矢状面将提取的血管和骨骼轮廓使用单独颜色显示。 6.2.21 自动计算识别血管轮廓线和血管中心线； 6.2.22血管轮廓线和血管中心线支持显示或者隐藏，隐藏血管中心线对 6.2.23血管拉直重建显示； 6.2.24血管多种渲染模式显示； 6.2.25血管分析操作全程支持保存进度存档和读取进度存档，方便实时保存和调取， |  | 组 | 1
15 |  | 文件柜 |  |  | 1、规格：1800*850*390mm 2、基材：柜体采用冷轧钢板（厚度≥0.5mm），经剪、冲、压、折成型工艺，表面采用抗冲，耐摩擦，耐酸碱且有环保性的环氧树脂静电粉沫喷涂工艺，色泽稳定，防锈能力强，牢固度好，持久不变形。焊接全部采用无痕点焊，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，经打磨平磨平整及防锈处理至少有两个抽屉。 3、配件: 五金配件。 4、质保期1年 |  | 个 | 2
16 |  | 办公椅 |  |  | 1、规格：常规. 2、网布钢制脚固定扶手 ，椅面网布、靠背黑色、电镀钢脚 3、质保期1年 |  | 把 | 2
17 |  | 55寸液晶显示器 |  |  | 1、液晶显示器≥55寸 2、超高清4K 3、外观颜色：黑色 4、支持壁挂式、吊装式、桌面支架式多种安装方式 5、四核CPU 6、四核GPU 7、内存容量≥2GB 存储空间≥16GB 7、USB、HDMI、VGA等丰富的接口，确保能与摄像头、设备显示屏等的连接 9、支持视频格式：H.265/H.264/MPEG4等视频，AVI/MP4/MOV/MKV等视频格式 10、支持音频格式：MP3/AAC/AC3/Dolby/DTS等音频解码，MP3/MP4/3GP等音频文件格式 11、支持图片格式：JPG,PNG,BMP 12、WiFi(WLAN)：支持WiFi,2.4GHz/5GHz 13、整机质保期1年 |  | 台 | 1
18 |  | 空调 |  |  | 已自购，无需报价，内装时请注意提供相应电源。 |  | 台 | 2
19 |  | 电路线路改造 |  | 内装需求 | 墙面每隔2米两个5孔插座，并且插座需要单独空气开关控制（公牛开关插座，绿宝国标电线) |  | 项 | 1
20 |  | 乳胶漆 |  |  | 立邦美得丽或多乐士（同等价位）。原墙面经吊顶和电路改造后重新粉刷。 |  | ㎡ | 120
21 |  | 矿棉板吊顶 |  |  | 矿棉板材质 阿努帮600×600LED平板灯。 |  | ㎡ | 90
22 |  | 格栅灯 |  |  | 成品格栅灯 |  | 个 | 12
23 |  | 隔断门 |  |  | 防火实木材质定制 |  | 套 | 1
24 |  | 玻璃观察窗 |  |  | 12mm钢化玻璃＋不锈钢包边 |  | 套 | 1
25 |  | 新建墙体 |  |  | 红砖砌墙或轻钢龙骨隔墙【泰山】 |  | ㎡ | 30
26 |  | 顶面拉膜灯箱 蓝天白云图案 |  |  | 顶面拉膜发光灯箱（内含LED发光片），蓝天白云图案，位置要根据设备位置确定。 |  | ㎡ | 4
27 | 模拟DR实训室＋操作室(北611) | 模拟DR教学系统（悬吊式）含报告系统 |  |  | 1、要求模拟整个DR系统的工作流程，完成对学生的实训教学工作。 2、设备主要构成 2.1悬吊机械装置、包含DR特制悬吊钢轨 2.2 升降摄影床 2.3 胸片架 2.4 X线球管模体 2.5 高压发生器模体 2.6平板探测器模体 2.7限束器 2.8控制软件工作站 2.9DR图像后处理软件工作站 2.10摆位指示板 2.11 X射线球管教学装置 3.1.1机械结构：悬吊式X线球管支架，天轨吊件须为“井字型”双轨式结构。 3.1.2纵向方向≥2100mm，横向方向≥1800mm，垂直运动≥1450mm 3.1.3球管绕垂直轴旋转：≥±180°，绕水平轴旋转：≥±90° 3.1.4球管机头配有大尺寸彩色液晶触摸屏 3.1.5彩色液晶触摸屏可实时显示球管旋转角度、SID和FID等机械运动参数，可控制机械部分所有电动操作，具备平床位和胸片位快速一键切换、一键到位功能，须提供加盖制造商公章的同品牌实物装机触摸屏照片证明具有此功能 3.1.6具有照射野自动跟踪系统，电动升降胸片架定位时，球管及悬吊结构能自动保证照射野中心与探测器中心同步对中 3.2 摄影床 3.2.1 固定式或移动式均可 3.2.2 床面横向行程：≥260mm 3.2.3 床面纵向行程：≥480mm 3.2.4 床面垂直行程：≥350mm，移动式可不做要求 3.2.5床面尺寸：≥2000 mm×600mm 3.3 立式胸片架 3.3.1立柱高度≥2000mm，垂直运动范围：≥1250mm 3.3.2 电动控制 3.4 X线球管模体 3.4.1与真实球管管套外形一致 3.5高压发生器模体 3.5.1配有真机用真实高压发生器控制台及曝光手闸，可模拟曝光 3.6限束器 3.6.1真机用限束器 3.6.2光野连续可调节 3.7 平板探测器模体 与真实平板探测器外形一致 3.8摆位指示板 3.8.1系统可提供电子摆位板。 3.8.2摆位指示部位必须包含胸部、腹部、四肢、颈椎等主要部位 3.9控制软件工作站 3.9.1硬件部分： 品牌电脑1台，CPU四核≥3.6G；内存：≥8G；硬盘：≥1T ；显示器：≥21.5″液晶监视器 3.9.2软件部分 3.9.2.1控制软件包含：演示系统、实训系统和自测系统三个模块。软件要求版权专有，避免版权纠纷，具有“DR模拟操作教学系统”计算机软件著作权登记证书。 3.9.2.2演示系统包含数字X射线摄影技术整个检查流程及对应的操作规程，操作规程按照高职院校人民卫生出版社《影像检查技术》教科书编写，提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.9.2.3实训系统必须具备普通登记检查模式和急诊免登记检查模式 3.9.2.4普通登记检查模式下患者信息登记内容必须包含ID、姓名、性别、年龄及摄影体位 3.9.2.5摄影体位选择，必须包含文字选择和人体形象化图形选择两种方式，并包含至少80个体位， 至少有下列体位：头颅应包含头颅后前位（正位）；头颅侧位；颧弓颌顶位；汤氏位；蝶鞍侧位；劳氏位；许氏位；梅氏位；颞颌关节张、闭口位；内听道经眶位；斯氏位；茎突前后位；茎突侧位；眼眶后前位；鼻骨侧位；柯氏位；瓦氏位；面骨后前位；下颌骨后前位（正位）；下颌骨侧位位置。 胸部应包含胸部后前位（正位）；胸部侧位；胸部前弓位；心脏后前位（正位）；心脏左侧位；心脏右前斜位（第一斜位）；心脏左前斜位（第二斜位）；胸骨后前位（正位）；胸骨侧位；胸锁关节后前位；膈上肋骨后前位；膈下肋骨前后位位置。 腹部与骨盆应包含腹部仰卧前后位（正位）；腹部站立前后位；膀胱前后位；骨盆前后位（正位）；耻骨和坐骨后前位；骶髂关节前后位；骶髂关节斜位位置。 脊椎应包含寰椎、枢椎张口位；颈椎前后位（正位）；颈椎侧位；颈椎前后斜位；胸椎前后位（正位）；胸椎侧位；腰椎前后位（正位）；腰椎侧位；腰椎前后斜位；腰骶关节前后位（正位）；腰骶关节侧位；骶椎前后位（正位）；骶椎侧位；尾椎前后位（正位）；尾骨侧位位置。 上肢应包含手后前位（正位）；手侧位；手后前斜位；腕关节后前位（正位）；腕关节侧位；腕关节尺偏位；尺桡骨前后位（正位）；尺桡骨侧位；肘关节前后位（正位）；肘关节侧位；肱骨前后位（正位）；肱骨侧位；肩关节前后位（正位）；肩关节侧位（穿胸位）；肩胛骨前后位（正位）；肩胛骨侧位；锁骨后前位（正位）位置。 下肢应包含足前后位（正位）；足内斜位；根骨轴位；根骨侧位；踝关节前后位；踝关节侧位；胫腓骨前后位（正位）；胫腓骨侧位；膝关节前后位（正位）；膝关节侧位；髌骨轴位；股骨前后位（正位）；股骨侧位；髋关节前后位（正位）；髋关节侧位；髋关节蛙形位位置。提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.9.2.6进入检查界面后模拟曝光前必须显示所拍摄体位对应的摆位指示引导图和体位临床解剖图；并且可以显示所拍摄部位的摄影目的、摄影体位摆位标准、中心线对正标准、影像显示效果标准等，按照高职院校人民卫生出版社《影像检查技术》教科书编写，提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.9.2.7进入检查界面后模拟曝光前必须显示摄影参数调节模块，支持AEC、mAs、TIME三种调节方式，具备曝光状态指示。曝光可调节参数：摄影kV调节范围：≥40kV～150kV连续可调；摄影mA调节范围：≥10mA～800mA连续可调；摄影时间≥0.005-8.0s；电流时间积≥1-800mAs 3.9.2.8检查界面具有预备和曝光按钮，点击后可模拟出现相对应体位预存图像 3.9.2.9出现图像后可对图像进行窗宽窗位调整、L/R左右标注、放大缩小、放大镜、±90°旋转、镜像翻转、漫游等处理功能 3.9.2.10对图像处理后具有接受和拒绝功能，接受后检查界面出现该病人所拍体位图像缩略图，拒绝后可重新进行曝光拍摄 3.9.2.11对已经建立的病人信息数据可以进行重新编辑、删除、查询等操作，可以显示病人是否已检查状态 3.9.2.12具有打印排版功能，可以选择不同打印机、打印机连接测试、不同胶片尺寸，提供加盖制造商该部分软件截图证明。 3.9.2.13学生自测系统，至少包含三套考试题卷，提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.9.2.14自测系统学生答题时有时间限制，可以对已做过的题目进行标记，可以选择任意一道题目进行做答 3.9.2.15自测系统题目答完后可以显示学生成绩和排行榜 3.10 DR图像后处理诊断工作站 3.10.1硬件部分： 品牌电脑1台，CPU四核≥3.6G；内存：≥8G；硬盘：≥1T ；显示器：≥21.5″液晶监视器 3.10.2软件部分： 3.10.2.1图像后处理软件包含查询病人信息模块、看图模块和报告模块。 3.10.2.2查询病人信息模块查询索引包含：来源、设备类型、检查时间、姓名、PID、检查描述等。 3.10.2.3看图模块必须包含：布局、视图、测量传输等功能。 3.10.2.4看图模块中图像处理包括窗宽位调节、正负像翻转、漫游、图像翻转及旋转、图像放大、1：1显示及适应窗口显示、长度测量、角度测量、矩形测量、圆形测量等，提供加盖制造商该部分软件截图证明。 3.10.2.5看图模块下具备胶片打印功能，打印排版具备不规则排版功能 3.10.2.6报告模块具有大量DR诊断报告模板，并可以进行模板编辑，打印预览报告。提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.10.2.7该软件具备图像传输功能，可以将图像导出；图像格式为标准DICOM格式 3.10.2.8提供病人信息及图像库不少于100例 4.X射线球管教学装置 4.1球管功率：22/54kW 4.2焦点尺寸：0.6mm/1.2mm 4.3X射线管组件由X射线管，定子线圈，高压插座，管套，变压器油等组成。 4.4X射线管（管芯）主要由阳极、阴极、玻璃壳三部分组成。阳极由靶面、转子、转轴等组成。阴极与大小灯丝连在一起。 4.5球管教学技术要求：球管为真实X 线球管，改装为教学专用，可以轻松查看球管内部构造，整套系统用玻璃展示柜包装。 |  | 台 | 1
28 |  | 文件柜 |  |  | 1、规格：1800*850*390mm 2、基材：柜体采用冷轧钢板（厚度≥0.5mm），经剪、冲、压、折成型工艺，表面采用抗冲，耐摩擦，耐酸碱且有环保性的环氧树脂静电粉沫喷涂工艺，色泽稳定，防锈能力强，牢固度好，持久不变形。焊接全部采用无痕点焊，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，经打磨平磨平整及防锈处理至少有两个抽屉。 3、配件: 五金配件。 4、质保期1年 |  | 个 | 2
29 |  | 办公椅 |  |  | 1、规格：常规. 2、网布钢制脚固定扶手 ，椅面网布、靠背黑色、电镀钢脚 3、质保期1年 |  | 把 | 2
30 |  | 55寸液晶显示器 |  |  | 1、液晶显示器≥55寸 2、超高清4K 3、外观颜色：黑色 4、支持壁挂式、吊装式、桌面支架式多种安装方式 5、四核CPU 6、四核GPU 7、内存容量≥2GB 存储空间≥16GB 7、USB、HDMI、VGA等丰富的接口，确保能与摄像头、设备显示屏等的连接 9、支持视频格式：H.265/H.264/MPEG4等视频，AVI/MP4/MOV/MKV等视频格式 10、支持音频格式：MP3/AAC/AC3/Dolby/DTS等音频解码，MP3/MP4/3GP等音频文件格式 11、支持图片格式：JPG,PNG,BMP 12、WiFi(WLAN)：支持WiFi,2.4GHz/5GHz 13、整机质保期1年 |  | 台 | 1
31 |  | 86寸可移动触屏教学一体机 |  |  | 1.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。 3.侧置输入接口至少具备1路HDMI、1路RS232、1路TypeC；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控输出USB；前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） ★4.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，书写精度可达1mm。 5.支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰。 6.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 7.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G&5G，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 8.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风、非独立的高清摄像头，均无需外接线材连接，可用于对音视频采集传输。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 9.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 10.整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入。外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄照片。也可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 11.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 12.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 13.整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥NTSC90% 。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 14.整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 ★15.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书及测试报告复印件并加盖厂家公章。 16.支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 17.具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 18.具备独立物理按键，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机采用左右双侧边栏虚拟按键方式，通过侧边栏可调用音量增加/减少、亮度增加/减少、批注、主页。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告。 19.整机内置硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） ★20.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 21.支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 22.整机能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 23.支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 24.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。 25.设备支持通过桌面虚拟按键，一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 26.智能笔： 26.1支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。 26.2笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 26.3采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：5m；模拟激光：10m；上翻页、下翻页：25米 27.配套OPS电脑包 27.1主板采用不弱于H310芯片组，搭载不低于Intel 8代酷睿系列i5CPU； 27.2内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置； 27.3硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 27.4采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 ★27.5和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章）。 28.售后服务： 28.1整机质保3年 28.2全国统一400或800服务热线，提供全年24小时（国家法定节假日除外）热线服务，预约48小时内上门服务，边远地区预约上门服务，2小时内有效响应。 |  | 台 | 1
32 |  | 医用屏风（三折门） |  |  | 1、SUS304不锈钢框架， 2、防水防透光布料，可折叠可移动，加厚支架精密焊接成型 3、静音万向轮，双轮设计， 4、尺寸：单折50*180cm及以上，三折 5、质保期1年 |  | 个 | 1
33 |  | 防护用品 |  |  | 1、包括铅围裙、铅围脖、铅帽、无袖铅衣等 2、超软，0.35mmpb 3、质保期1年 |  | 套 | 1
34 |  | 折叠靠背椅带轮子带桌板 |  |  | 1、规格：常规， 2、基材：优质透气网布，耐磨，透气性强，采用优质环保高密度海绵，弹性好，全钢构支架。 3、黑色pp加纤背架+扶手，1.2厚折叠钢架加写字板带轮子。 4、质保期1年 |  | 把 | 50
35 |  | 空调 |  |  | 已自购，无需报价，内装时请注意提供相应电源。 |  | 台 | 2
36 |  | 电路线路改造 |  | 内装需求 | 墙面每隔2米两个5孔插座，并且插座需要单独空气开关控制（公牛开关插座，绿宝国标电线) |  | 项 | 1
37 |  | 乳胶漆 |  |  | 立邦美得丽或多乐士（同等价位）。原墙面经吊顶和电路改造后重新粉刷。 |  | ㎡ | 120
38 |  | 矿棉板吊顶 |  |  | 矿棉板材质 阿努帮600×600LED平板灯。 |  | ㎡ | 90
39 |  | 格栅灯 |  |  | 成品格栅灯 |  | 个 | 12
40 |  | 隔断门 |  |  | 防火实木材质定制 |  | 套 | 1
41 |  | 玻璃观察窗 |  |  | 12mm钢化玻璃＋不锈钢包边 |  | 套 | 1
42 |  | 新建墙体 |  |  | 红砖砌墙或轻钢龙骨隔墙【泰山】 |  | ㎡ | 30
43 |  | 顶面拉膜灯箱 蓝天白云图案 |  |  | 顶面拉膜发光灯箱（内含LED发光片），蓝天白云图案，位置要根据设备位置确定。 |  | ㎡ | 4

## 商务标
3间影像实训室采购清单报价
序号 | 实训室 | 设备名称 | 品牌厂家 | 规格型号 | 具体参数（参数请看完整） | 投标参数 （逐项列明投标响应情况） | 单位 | 数量 | 图片 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 超声诊断室（北608） | 彩色多普勒超声诊断仪（每台机器配腹部探头，心脏探头，浅表探头各一个） |  |  | 1.通用功能 1.1.标配≥21.5英寸高分辨率彩色液晶显示器 1.2.≥14寸彩色液晶触摸屏，支持多点触摸。 1.3.主机内置探头接口≥4个，全激活，大小一致，互通互用 1.4.数字波束增强器 1.5..多倍波束合成 1.6.二维灰阶模式 1.7.谐波成像技术 1.8.B+C双实时模式 1.9.M型模式 1.10.解剖M型模式，取样线≥3条 1.11.多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.12.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.13.组织多普勒成像（包括组织速度图、M型、频谱成像等模式） 1.14.四维成像 1.15.造影成像技术 1.16.具备PView宽景成像技术 1.17.空间复合成像技术(可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，可以同屏双幅对比显示) 1.18.频率复合成像 1.19.扩展成像 1.20.实时双幅对比成像 1.21.实时三同步成像（二维、彩色、频谱实时同步成像） 1.22.斑点噪声抑制技术 1.23.操作界面：主机包含10种操作语言界面。 1.24.电影回放≥2000帧，支持手动、自动回放 1.25.数字化硬盘容量≥1T，可永久存储动、静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 1.26.支持DVD R/W 刻录光驱 2.系统技术参数及要求 2.1.二维灰阶模式 2.1.1.数字化声束形成器 2.1.2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥15 bit 2.1.3.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 2.1.4.扫描线：每帧线密度≥512超声线 2.1.5.发射声束聚焦：发射≥10段，焦点位置具有专门的菜单调节 2.1.6.TGC≥8段 2.1.7.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100dB 2.1.8.动态范围调节：≥180dB 2.1.9.最大显示深度≥410mm 2.1.10.灰阶: ≥67级，可视可调 2.1.11.声功率：1%-100% 2.1.12.线阵探头二维独立偏转 2.1.13.局部放大（1.5/2.0/2.5/3.0/3.5、4.0/4.5/5.0/10 倍） 2.2.彩色多普勒成像 2.2.1.成像方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2.2.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 2.2.3.线密度≥3级 2.2.4.彩色隐藏技术：不用回到二维模式就可以隐藏彩色，仅显示彩色速度标尺 2.2.5.血流分布图功能，彩色血流剖面图测量血管内流速 2.2.6.频谱多普勒模式 2.2.7.显示格式：全屏, 双工/三工(仅限 PW) 2.2.8.增益：≥100dB 2.2.9.多谱速度：≥4级可调 2.2.10.最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥7.6m/s；CWD：血流速度≥20.0m/s，最小速度：≤5 mm /s（非噪声信号）； 2.2.11.零位移动：≥8级 2.2.12.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 2.2.13.频谱自动测量、手动测量 2.2.14.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 2.2.15.智能多普勒技术，可在实时B+CFM模式和 实时PW 模式自由切换。 2.3.四维模式： 2.3.1四维成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、透视模式、等 2.3.2.显示方式：单幅、双幅、四幅。 2.3.3.裁剪功能： 2.3.4.透明度1-509：10级可调 2.3.5.阈值0-129 2.3.6.平滑≥4 2.3.7.四维格式存储图片、电影、体数据 2.4. 标配宽景成像 2.4.1.高分辨率下显示长度最大可达50cm 2.4.2.成像时可支持向前擦写，不用重新成像 2.4.3.具备二维宽景、彩色宽景成像模式 2.5.标配穿刺增强功能（线阵探头） 2.5.1.穿针角度、位置可调节 2.5.2.具备穿刺线及穿刺引导范围两种引导模式 3.探头规格 3.1.宽频带变频探头,两维和彩色独立变频， 3.2.腹部探头：凸阵，超声频率2.0- 5.4 MHz 3.3.浅表探头：线阵，超声频率4.0-18MHz 3.4.心脏探头：相控阵，1.7-5.0MHz 3.5.探头均具有三段谐波变频 4.测量功能要求 4.1.常规测量：距离、面积、椭圆、十字线、角度、距离比率、体积、体积（椭圆）、面积比率、直径、关节角。 4.2.心脏测量：自动频谱包络、左心室、主肺动脉内径、RVEDd、RVEDs、左心室肌、左方体积、HR、二尖瓣血流、主动脉、主动脉返流、左室流出道、三尖瓣血流、肺动脉瓣、肺静脉、右心室、多普勒胎心音、左室射血时间、左室心肌、左室心肌性能指数、主动脉瓣 4.3.血管测量：颈动脉内膜（IMT）、长度狭窄比、面积狭窄比、IMT（后壁）、IMT（前壁） 4.4.产科测量：产科测量与分析，具有≥2胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、自动NT测量、胎儿常规、羊水指数、胎重、妊娠囊、头臀径、额枕径、肱骨长、尺骨、颈后透明层、腓骨、鼻骨长、桡骨长、胫骨 4.5.妇科测量：子宫、子宫颈、宫体/宫颈、左卵巢、右卵巢、优势卵泡、子宫体、内膜厚度 4.6.泌尿测量：前列腺、残余尿、左肾、右肾、左肾上腺、右肾上腺、左睾丸、右睾丸、左精囊、右精囊 4.7.腹部测量：肝脏、肝总管、门静脉内径、胆囊、胆总管、胰腺、脾脏、腹主动脉直径、肾脏 4.8.小器官：甲状腺 5.连通性及外设附件要求 5.1.须配置超声图文工作站一套 5.2.须支持网络连接 5.3.须支持DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管报告 5.4.须支持视频/音频输入、输出 5.5.主机自带USB接口 5.6.须支持超声系统通过网络直接向电脑发送临床图片和报告 5.7.耦合剂加热器 6.技术，售后及其他要求 6.1.验收合格后免费保修两年（承诺供货前提供原厂家保修卡证明）。 6.2.生产制造厂家或投标人具有 400 免费售后服务电话。 6.3.生产制造厂家或投标人具有ISO13485认证。 6.4.产品制造商或投标人每年安排免费维护检修一次。质保期后零部件故障排除和维修反应时间为收到请求信息的24小时内，且除了更换零件或材料收取相应费用外，不收取其他任何费用。 一年内主要部件发生故障达到3次的，中标人必须负责无条件调换同型号产品。 |  | 套 | 2
2 |  | 折叠靠背椅带轮子带桌板 |  |  | 1、规格：常规， 2、基材：优质透气网布，耐磨，透气性强，采用优质环保高密度海绵，弹性好，全钢构支架。 3、黑色pp加纤背架+扶手，1.2厚折叠钢架加写字板带轮子。 4、质保期1年 |  | 把 | 50
3 |  | 练习床 |  |  | E1 钢制诊断床 1、规格：L1950*W650*H650mm 2、床身：采用优质钢管弯制焊接而成。 3、床面：高级皮革包裹进口海绵，美观耐用且易于清理 4、质保期1年 |  | 张 | 2
4 |  | 55寸液晶显示器 |  |  | 1、液晶显示器≥55寸 2、超高清4K 3、外观颜色：黑色 4、支持壁挂式、吊装式、桌面支架式多种安装方式 5、四核CPU 6、四核GPU 7、内存容量≥2GB 存储空间≥16GB 7、USB、HDMI、VGA等丰富的接口，确保能与摄像头、设备显示屏等的连接 9、支持视频格式：H.265/H.264/MPEG4等视频，AVI/MP4/MOV/MKV等视频格式 10、支持音频格式：MP3/AAC/AC3/Dolby/DTS等音频解码，MP3/MP4/3GP等音频文件格式 11、支持图片格式：JPG,PNG,BMP 12、WiFi(WLAN)：支持WiFi,2.4GHz/5GHz 13、整机质保期1年 |  | 台 | 1
5 |  | 86寸智慧黑板系统 |  |  | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840*2160具备防眩光效果。 2.整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。 3.侧置输入接口至少具备1路HDMI、1路RS232、1路TypeC；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控输出USB；前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） ★4.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控。 5.支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰。 6.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 7.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G&5G，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 8.整机内置非独立的高清摄像头，对角角度≥120度，整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，均无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 9.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 10.整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入。外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。也可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 11.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 12.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 13.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 ★14.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书及测试报告复印件。 15.整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥NTSC90% 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 ★16.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.5。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 17.具备独立物理按键，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页等。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告。 18.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 19.整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1% 20.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 21.整机内置独立AP路由模块，支持不少于40个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器，降低部署复杂度。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 22.整机支持蓝牙Bluetooth4.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 23.支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 24.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。 25.设备支持通过桌面虚拟按键，一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 26.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作，提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 27.智能笔： 27.1支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。 27.2笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 27.3采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：5m；模拟激光：10m；上翻页、下翻页：25米 28.配套OPS电脑包： 28.1主板采用不弱于H310的芯片组，搭载不低于Intel酷睿系列i5CPU 28.2内存：8GBDDR4笔记本内存或以上配置。 28.3硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 28.4机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 28.5 PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 ★28.6和整机的连接采用万兆级接口，传输速度≥10Gbps。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 29. 售后服务： 29.1整机质保3年 29.2全国统一400或800服务热线，提供全年24小时（国家法定节假日除外）热线服务，预约48小时内上门服务，边远地区预约上门服务，2小时内有效响应。 |  | 台 | 1
6 |  | 空调 |  |  |  |  | 台 | 2
7 |  | 格子储物柜 |  | 内装需求 | 定制30格每格大小40cm×40cm×40cm |  | 组 | 1
8 |  | 摄像头及万向臂支架 |  |  | 一、摄像头 1、像素≥200万，逐行扫描CMOS 2、图像分辨率≥1080P 3、支持10倍无损变焦 4、一键定位至预设拍摄角度，免除繁琐的手动调节过程 5、支持宽动态功能，避免光源干扰，保证优质拍摄 6、内置MIC，实现声图同录 7、支持摄像图像同步传送至所连显示器 8、支持180度遥控接收 9、支持360°旋转环视无死角 10、支持桌面安装、壁装 11、质保期1年 二、万向臂支架 1、铝合金材质，不锈钢螺丝，抗氧化喷漆 2、内藏线设计，多方位调节，通用型孔位 3、质保期1年 |  | 台 | 1
9 |  | 电路线路改造 |  |  | 墙面每隔2米两个5孔插座，并且插座需要单独空气开关控制（公牛开关插座，绿宝国标电线) |  | 项 | 1
10 |  | 帘子及一字轨道（窗帘15㎡轨道5M） |  |  | 帘布材质100%多元酯织品，具有防火性，隔帘离地高度约20~30cm,隔帘的的用布打褶计算与导轨长度比为1.6:1，轨道为加厚铝合金静音轨道。 |  | 套 | 1
11 |  | 矿棉板吊顶 |  |  | 矿棉板材质 阿努帮600×600LED平板灯。 |  | ㎡ | 90
12 |  | 格栅灯 |  |  | 成品格栅灯 |  | 个 | 12
13 |  | 乳胶漆 |  |  | 立邦美得丽或多乐士（同等价位）。原墙面经吊顶和电路改造后重新粉刷。 |  | ㎡ | 120
14 | 模拟CT实训室（北609） | 模拟CT教学系统 |  |  | 一、功能要求 功能要求 可进行模拟CT教学，含控制软件、工作站、对讲机等辅助设备。实验室设备布局须按照医院标准布局建设，可模拟整个CT系统的工作流程，完成对学生的实训教学工作。 二、设备主要组成 1.扫描床 2.扫描机架 3.主机控制工作站及扫描软件 4.图像三维重建后处理工作站及软件 5.对讲系统 6.三维影像解剖教学软件 三、主要技术参数 1扫描床 1.1床面尺寸≥2600x550mm 1.2水平运动范围≥1500mm 1.3垂直运动范围≥300mm 1.4床面距离地面满足最小≤650mm ，最大≥1050mm 1.5扫描床承载重量≥200kg 1.6按照扫描模式可以步进及连续进出床。 1.7.提供头托、床垫等扫描附件。 2扫描机架 2.1机架尺寸：≥2500x2000x1000mm（长x高x宽）（与真机实现1：1比例） 2.2机架孔径：≥ 850mm，既满足普通诊断CT教学，又可实现放疗定位CT教学使用，提供带着制造商logo的扫描机架的实测照片证明 2.3配备定位激光灯，X/Y/Z三方向 2.4旋转方式：支持断层/螺旋 2.5驱动方式：三相异步电动机 2.6机架倾斜角度≥+/- 20°，可显示 2.7机架两侧分别各带一块控制面板，具备控制床面升降、前后运动、机架倾斜运动，控制激光定位系统、“急停”等按钮，机架顶侧具有一块液晶显示屏，可显示各项机械运动参数，须提供加盖制造商公章的带有制造商logo的实物照片和彩页证明。 3主机控制软件 3.1控制软件须包含扫描（SCAN）、显示浏览（DISPLAY）、图像处理（IMAGEWORKS）三个模块。要求版权专有，避免版权纠纷，具有“CT模拟操作教学系统”计算机软件著作权登记证书。 3.2病人信息数据库模块，可以对患者信息进行管理。患者管理界面具有展示所有患者信息、已扫描的序列、查询患者、浏览图像，简易后重建、编辑患者、删除患者功能。 3.3扫描协议分为头部、鼻窦、颈部、肩部、胸部、腹部、腰部、盆腔、腿部和其他协议等不少于10个体位。 3.4每个协议下有数量不等的内置协议，协议之间的区别为扫描时默认参数不同,提供加盖制造商公章的此部分软件截图证明 3.5可设置病人体位的选择：头先进、脚先进、侧位等方向 3.6具备X射线管预热校准和探测器校准模块 3.7定位线设定，可调节定位区域大小 3.8执行扫描，系统会象真实CT 机器一样在图像显示区实现扫描图像一幅紧接一幅动态显现的整个过程，同时扫描模拟进度条一直前行直到图像扫描完成 4遥控控制台 4.1控制室单独配备遥控控制台，控制台具备开、关机功能，控制床升降运动、床面前后运动、控制扫描机架倾斜运动功能。须提供加盖制造商公章的带有制造商logo的实物照片证明 5控制软件工作站（电脑） 5.1CPU≥酷睿双核及以上 5.2主频≥3.6GHz 5.3内存容量≥4G 5.4硬盘容量≥1T 5.5工作站显示器≥21吋液晶显示器 5.6 100M网络接口 5.7预装正版64位windows7以上版本。 6.CT图像三维重建后处理工作站及软件 6.1硬件部分： 6.1.1CPU四核≥3.0G； 6.1.2内存：≥8G； 6.1.3硬盘：≥1T； 6.1.4显示器24寸； 6.1.5 DVD刻录机； 6.1.6 1000M/100M自适应网卡 6.2软件部分 6.2.1扫描功能； 6.2.2图像浏览功能； 6.2.3图像处理功能； 6.2.4新病人信息登记功能； 6.2.5已预约或扫描过的病人管理功能； 6.2.6协议或扫描参数预设功能； 6.2.7病人信息录入与修改、删除功能； 6.2.8不小于9个扫描部位选取功能； 6.2.9支持以下50个扫描序列（以下序列均支持图像后处理和3D重建）：垂体冠状扫描、颅脑CTA、颅脑平扫、颅脑增强扫描、鼻窦冠状扫描、颌面部薄层扫描、颌面部平扫、颌面部增强扫描、口咽部平扫、内耳平扫、腮腺平扫、眼眶平扫、喉部平扫、甲状腺平扫、颈部CTA、颈部平扫、颈部增强扫描、肩关节薄层扫描、腕关节薄层扫描、肘关节薄层扫描、肋骨薄层扫描、心脏冠脉CTA、胸部CTA、胸部HRCT、胸部低剂量扫描、胸部平扫、腹部CTA、腹部平扫、腹部增强扫描、肾脏平扫、肾脏增强扫描、胰腺平扫、胰腺增强扫描、颈椎薄层扫描、颈椎间盘平扫、颈椎体平扫、胸椎薄层扫描、胸椎体平扫、腰椎薄层扫描、腰椎间盘平扫、腰椎体平扫、骨盆薄层扫描、盆腔平扫、盆腔增强扫描、踝关节和足薄层扫描、踝关节和足平扫、髋关节薄层扫描、髋关节平扫、膝关节薄层扫描、膝关节平扫。 6.2.10定位扫描功能：可以对患者头先进、脚先进、俯卧、仰卧等姿势和定位扫描参数进行调节，扫描后显示定位片； 6.2.11扫描参数调节功能：可以对扫描、时间、重建等多组参数进行调节； 6.2.12定位线调整功能：定位线都可以分别通过控制点或按键对定位线进行范围调节、扫描架倾角调节、平移等操作。可以增减定位线的层数； 6.2.13预扫描功能： 6.2.14轴扫描、螺旋扫描（扫描过程中可与床联动）功能； 6.2.15扫描过程图像一副副动态出现功能；同时扫描模拟进度条一直前行直到图像扫描完成。 6.2.16增强扫描功能：可以模拟增强扫描的过程，对注射时间，造影剂总量等参数进行调节。 6.2.17扫描后扫描床自动复位功能。 6.2.18扫描过程中X线示意功能。 6.2.19 血管钙化斑点显示隐藏；血管钙化斑点体积测量； 6.2.20在冠状面，矢状面将提取的血管和骨骼轮廓使用单独颜色显示。 6.2.21 自动计算识别血管轮廓线和血管中心线； 6.2.22血管轮廓线和血管中心线支持显示或者隐藏，隐藏血管中心线对 6.2.23血管拉直重建显示； 6.2.24血管多种渲染模式显示； 6.2.25血管分析操作全程支持保存进度存档和读取进度存档，方便实时保存和调取， |  | 组 | 1
15 |  | 文件柜 |  |  | 1、规格：1800*850*390mm 2、基材：柜体采用冷轧钢板（厚度≥0.5mm），经剪、冲、压、折成型工艺，表面采用抗冲，耐摩擦，耐酸碱且有环保性的环氧树脂静电粉沫喷涂工艺，色泽稳定，防锈能力强，牢固度好，持久不变形。焊接全部采用无痕点焊，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，经打磨平磨平整及防锈处理至少有两个抽屉。 3、配件: 五金配件。 4、质保期1年 |  | 个 | 2
16 |  | 办公椅 |  |  | 1、规格：常规. 2、网布钢制脚固定扶手 ，椅面网布、靠背黑色、电镀钢脚 3、质保期1年 |  | 把 | 2
17 |  | 55寸液晶显示器 |  |  | 1、液晶显示器≥55寸 2、超高清4K 3、外观颜色：黑色 4、支持壁挂式、吊装式、桌面支架式多种安装方式 5、四核CPU 6、四核GPU 7、内存容量≥2GB 存储空间≥16GB 7、USB、HDMI、VGA等丰富的接口，确保能与摄像头、设备显示屏等的连接 9、支持视频格式：H.265/H.264/MPEG4等视频，AVI/MP4/MOV/MKV等视频格式 10、支持音频格式：MP3/AAC/AC3/Dolby/DTS等音频解码，MP3/MP4/3GP等音频文件格式 11、支持图片格式：JPG,PNG,BMP 12、WiFi(WLAN)：支持WiFi,2.4GHz/5GHz 13、整机质保期1年 |  | 台 | 1
18 |  | 空调 |  |  |  |  | 台 | 2
19 |  | 电路线路改造 |  | 内装需求 | 墙面每隔2米两个5孔插座，并且插座需要单独空气开关控制（公牛开关插座，绿宝国标电线) |  | 项 | 1
20 |  | 乳胶漆 |  |  | 立邦美得丽或多乐士（同等价位）。原墙面经吊顶和电路改造后重新粉刷。 |  | ㎡ | 120
21 |  | 矿棉板吊顶 |  |  | 矿棉板材质 阿努帮600×600LED平板灯。 |  | ㎡ | 90
22 |  | 格栅灯 |  |  | 成品格栅灯 |  | 个 | 12
23 |  | 隔断门 |  |  | 防火实木材质定制 |  | 套 | 1
24 |  | 玻璃观察窗 |  |  | 12mm钢化玻璃＋不锈钢包边 |  | 套 | 1
25 |  | 新建墙体 |  |  | 红砖砌墙或轻钢龙骨隔墙【泰山】 |  | ㎡ | 30
26 |  | 顶面拉膜灯箱 蓝天白云图案 |  |  | 顶面拉膜发光灯箱（内含LED发光片），蓝天白云图案，位置要根据设备位置确定。 |  | ㎡ | 4
27 | 模拟DR实训室＋操作室(北611) | 模拟DR教学系统（悬吊式）含报告系统 |  |  | 1、要求模拟整个DR系统的工作流程，完成对学生的实训教学工作。 2、设备主要构成 2.1悬吊机械装置、包含DR特制悬吊钢轨 2.2 升降摄影床 2.3 胸片架 2.4 X线球管模体 2.5 高压发生器模体 2.6平板探测器模体 2.7限束器 2.8控制软件工作站 2.9DR图像后处理软件工作站 2.10摆位指示板 2.11 X射线球管教学装置 3.1.1机械结构：悬吊式X线球管支架，天轨吊件须为“井字型”双轨式结构。 3.1.2纵向方向≥2100mm，横向方向≥1800mm，垂直运动≥1450mm 3.1.3球管绕垂直轴旋转：≥±180°，绕水平轴旋转：≥±90° 3.1.4球管机头配有大尺寸彩色液晶触摸屏 3.1.5彩色液晶触摸屏可实时显示球管旋转角度、SID和FID等机械运动参数，可控制机械部分所有电动操作，具备平床位和胸片位快速一键切换、一键到位功能，须提供加盖制造商公章的同品牌实物装机触摸屏照片证明具有此功能 3.1.6具有照射野自动跟踪系统，电动升降胸片架定位时，球管及悬吊结构能自动保证照射野中心与探测器中心同步对中 3.2 摄影床 3.2.1 固定式或移动式均可 3.2.2 床面横向行程：≥260mm 3.2.3 床面纵向行程：≥480mm 3.2.4 床面垂直行程：≥350mm，移动式可不做要求 3.2.5床面尺寸：≥2000 mm×600mm 3.3 立式胸片架 3.3.1立柱高度≥2000mm，垂直运动范围：≥1250mm 3.3.2 电动控制 3.4 X线球管模体 3.4.1与真实球管管套外形一致 3.5高压发生器模体 3.5.1配有真机用真实高压发生器控制台及曝光手闸，可模拟曝光 3.6限束器 3.6.1真机用限束器 3.6.2光野连续可调节 3.7 平板探测器模体 与真实平板探测器外形一致 3.8摆位指示板 3.8.1系统可提供电子摆位板。 3.8.2摆位指示部位必须包含胸部、腹部、四肢、颈椎等主要部位 3.9控制软件工作站 3.9.1硬件部分： 品牌电脑1台，CPU四核≥3.6G；内存：≥8G；硬盘：≥1T ；显示器：≥21.5″液晶监视器 3.9.2软件部分 3.9.2.1控制软件包含：演示系统、实训系统和自测系统三个模块。软件要求版权专有，避免版权纠纷，具有“DR模拟操作教学系统”计算机软件著作权登记证书。 3.9.2.2演示系统包含数字X射线摄影技术整个检查流程及对应的操作规程，操作规程按照高职院校人民卫生出版社《影像检查技术》教科书编写，提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.9.2.3实训系统必须具备普通登记检查模式和急诊免登记检查模式 3.9.2.4普通登记检查模式下患者信息登记内容必须包含ID、姓名、性别、年龄及摄影体位 3.9.2.5摄影体位选择，必须包含文字选择和人体形象化图形选择两种方式，并包含至少80个体位， 至少有下列体位：头颅应包含头颅后前位（正位）；头颅侧位；颧弓颌顶位；汤氏位；蝶鞍侧位；劳氏位；许氏位；梅氏位；颞颌关节张、闭口位；内听道经眶位；斯氏位；茎突前后位；茎突侧位；眼眶后前位；鼻骨侧位；柯氏位；瓦氏位；面骨后前位；下颌骨后前位（正位）；下颌骨侧位位置。 胸部应包含胸部后前位（正位）；胸部侧位；胸部前弓位；心脏后前位（正位）；心脏左侧位；心脏右前斜位（第一斜位）；心脏左前斜位（第二斜位）；胸骨后前位（正位）；胸骨侧位；胸锁关节后前位；膈上肋骨后前位；膈下肋骨前后位位置。 腹部与骨盆应包含腹部仰卧前后位（正位）；腹部站立前后位；膀胱前后位；骨盆前后位（正位）；耻骨和坐骨后前位；骶髂关节前后位；骶髂关节斜位位置。 脊椎应包含寰椎、枢椎张口位；颈椎前后位（正位）；颈椎侧位；颈椎前后斜位；胸椎前后位（正位）；胸椎侧位；腰椎前后位（正位）；腰椎侧位；腰椎前后斜位；腰骶关节前后位（正位）；腰骶关节侧位；骶椎前后位（正位）；骶椎侧位；尾椎前后位（正位）；尾骨侧位位置。 上肢应包含手后前位（正位）；手侧位；手后前斜位；腕关节后前位（正位）；腕关节侧位；腕关节尺偏位；尺桡骨前后位（正位）；尺桡骨侧位；肘关节前后位（正位）；肘关节侧位；肱骨前后位（正位）；肱骨侧位；肩关节前后位（正位）；肩关节侧位（穿胸位）；肩胛骨前后位（正位）；肩胛骨侧位；锁骨后前位（正位）位置。 下肢应包含足前后位（正位）；足内斜位；根骨轴位；根骨侧位；踝关节前后位；踝关节侧位；胫腓骨前后位（正位）；胫腓骨侧位；膝关节前后位（正位）；膝关节侧位；髌骨轴位；股骨前后位（正位）；股骨侧位；髋关节前后位（正位）；髋关节侧位；髋关节蛙形位位置。提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.9.2.6进入检查界面后模拟曝光前必须显示所拍摄体位对应的摆位指示引导图和体位临床解剖图；并且可以显示所拍摄部位的摄影目的、摄影体位摆位标准、中心线对正标准、影像显示效果标准等，按照高职院校人民卫生出版社《影像检查技术》教科书编写，提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.9.2.7进入检查界面后模拟曝光前必须显示摄影参数调节模块，支持AEC、mAs、TIME三种调节方式，具备曝光状态指示。曝光可调节参数：摄影kV调节范围：≥40kV～150kV连续可调；摄影mA调节范围：≥10mA～800mA连续可调；摄影时间≥0.005-8.0s；电流时间积≥1-800mAs 3.9.2.8检查界面具有预备和曝光按钮，点击后可模拟出现相对应体位预存图像 3.9.2.9出现图像后可对图像进行窗宽窗位调整、L/R左右标注、放大缩小、放大镜、±90°旋转、镜像翻转、漫游等处理功能 3.9.2.10对图像处理后具有接受和拒绝功能，接受后检查界面出现该病人所拍体位图像缩略图，拒绝后可重新进行曝光拍摄 3.9.2.11对已经建立的病人信息数据可以进行重新编辑、删除、查询等操作，可以显示病人是否已检查状态 3.9.2.12具有打印排版功能，可以选择不同打印机、打印机连接测试、不同胶片尺寸，提供加盖制造商该部分软件截图证明。 3.9.2.13学生自测系统，至少包含三套考试题卷，提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.9.2.14自测系统学生答题时有时间限制，可以对已做过的题目进行标记，可以选择任意一道题目进行做答 3.9.2.15自测系统题目答完后可以显示学生成绩和排行榜 3.10 DR图像后处理诊断工作站 3.10.1硬件部分： 品牌电脑1台，CPU四核≥3.6G；内存：≥8G；硬盘：≥1T ；显示器：≥21.5″液晶监视器 3.10.2软件部分： 3.10.2.1图像后处理软件包含查询病人信息模块、看图模块和报告模块。 3.10.2.2查询病人信息模块查询索引包含：来源、设备类型、检查时间、姓名、PID、检查描述等。 3.10.2.3看图模块必须包含：布局、视图、测量传输等功能。 3.10.2.4看图模块中图像处理包括窗宽位调节、正负像翻转、漫游、图像翻转及旋转、图像放大、1：1显示及适应窗口显示、长度测量、角度测量、矩形测量、圆形测量等，提供加盖制造商该部分软件截图证明。 3.10.2.5看图模块下具备胶片打印功能，打印排版具备不规则排版功能 3.10.2.6报告模块具有大量DR诊断报告模板，并可以进行模板编辑，打印预览报告。提供加盖制造商公章的软件此功能截图证明 3.10.2.7该软件具备图像传输功能，可以将图像导出；图像格式为标准DICOM格式 3.10.2.8提供病人信息及图像库不少于100例 4.X射线球管教学装置 4.1球管功率：22/54kW 4.2焦点尺寸：0.6mm/1.2mm 4.3X射线管组件由X射线管，定子线圈，高压插座，管套，变压器油等组成。 4.4X射线管（管芯）主要由阳极、阴极、玻璃壳三部分组成。阳极由靶面、转子、转轴等组成。阴极与大小灯丝连在一起。 4.5球管教学技术要求：球管为真实X 线球管，改装为教学专用，可以轻松查看球管内部构造，整套系统用玻璃展示柜包装。 |  | 台 | 1
28 |  | 文件柜 |  |  | 1、规格：1800*850*390mm 2、基材：柜体采用冷轧钢板（厚度≥0.5mm），经剪、冲、压、折成型工艺，表面采用抗冲，耐摩擦，耐酸碱且有环保性的环氧树脂静电粉沫喷涂工艺，色泽稳定，防锈能力强，牢固度好，持久不变形。焊接全部采用无痕点焊，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，经打磨平磨平整及防锈处理至少有两个抽屉。 3、配件: 五金配件。 4、质保期1年 |  | 个 | 2
29 |  | 办公椅 |  |  | 1、规格：常规. 2、网布钢制脚固定扶手 ，椅面网布、靠背黑色、电镀钢脚 3、质保期1年 |  | 把 | 2
30 |  | 55寸液晶显示器 |  |  | 1、液晶显示器≥55寸 2、超高清4K 3、外观颜色：黑色 4、支持壁挂式、吊装式、桌面支架式多种安装方式 5、四核CPU 6、四核GPU 7、内存容量≥2GB 存储空间≥16GB 7、USB、HDMI、VGA等丰富的接口，确保能与摄像头、设备显示屏等的连接 9、支持视频格式：H.265/H.264/MPEG4等视频，AVI/MP4/MOV/MKV等视频格式 10、支持音频格式：MP3/AAC/AC3/Dolby/DTS等音频解码，MP3/MP4/3GP等音频文件格式 11、支持图片格式：JPG,PNG,BMP 12、WiFi(WLAN)：支持WiFi,2.4GHz/5GHz 13、整机质保期1年 |  | 台 | 1
31 |  | 86寸可移动触屏教学一体机 |  |  | 1.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。 3.侧置输入接口至少具备1路HDMI、1路RS232、1路TypeC；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控输出USB；前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） ★4.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，书写精度可达1mm。 5.支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰。 6.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 7.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G&5G，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 8.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风、非独立的高清摄像头，均无需外接线材连接，可用于对音视频采集传输。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 9.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 10.整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入。外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄照片。也可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 11.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备（提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告）。 12.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 13.整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥NTSC90% 。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 14.整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 ★15.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书及测试报告复印件并加盖厂家公章。 16.支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 17.具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 18.具备独立物理按键，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机采用左右双侧边栏虚拟按键方式，通过侧边栏可调用音量增加/减少、亮度增加/减少、批注、主页。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告。 19.整机内置硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） ★20.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 21.支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 22.整机能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章） 23.支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 24.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。 25.设备支持通过桌面虚拟按键，一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。提供第三方含有“CMA”或“CNAS”标识权机构出具的检测报告 26.智能笔： 26.1支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。 26.2笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 26.3采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：5m；模拟激光：10m；上翻页、下翻页：25米 27.配套OPS电脑包 27.1主板采用不弱于H310芯片组，搭载不低于Intel 8代酷睿系列i5CPU； 27.2内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置； 27.3硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 27.4采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 ★27.5和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家或投标人公章）。 28.售后服务： 28.1整机质保3年 28.2全国统一400或800服务热线，提供全年24小时（国家法定节假日除外）热线服务，预约48小时内上门服务，边远地区预约上门服务，2小时内有效响应。 |  | 台 | 1
32 |  | 医用屏风（三折门） |  |  | 1、SUS304不锈钢框架， 2、防水防透光布料，可折叠可移动，加厚支架精密焊接成型 3、静音万向轮，双轮设计， 4、尺寸：单折50*180cm及以上，三折 5、质保期1年 |  | 个 | 1
33 |  | 防护用品 |  |  | 1、包括铅围裙、铅围脖、铅帽、无袖铅衣等 2、超软，0.35mmpb 3、质保期1年 |  | 套 | 1
34 |  | 折叠靠背椅带轮子带桌板 |  |  | 1、规格：常规， 2、基材：优质透气网布，耐磨，透气性强，采用优质环保高密度海绵，弹性好，全钢构支架。 3、黑色pp加纤背架+扶手，1.2厚折叠钢架加写字板带轮子。 4、质保期1年 |  | 把 | 50
35 |  | 空调 |  |  |  |  | 台 | 2
36 |  | 电路线路改造 |  | 内装需求 | 墙面每隔2米两个5孔插座，并且插座需要单独空气开关控制（公牛开关插座，绿宝国标电线) |  | 项 | 1
37 |  | 乳胶漆 |  |  | 立邦美得丽或多乐士（同等价位）。原墙面经吊顶和电路改造后重新粉刷。 |  | ㎡ | 120
38 |  | 矿棉板吊顶 |  |  | 矿棉板材质 阿努帮600×600LED平板灯。 |  | ㎡ | 90
39 |  | 格栅灯 |  |  | 成品格栅灯 |  | 个 | 12
40 |  | 隔断门 |  |  | 防火实木材质定制 |  | 套 | 1
41 |  | 玻璃观察窗 |  |  | 12mm钢化玻璃＋不锈钢包边 |  | 套 | 1
42 |  | 新建墙体 |  |  | 红砖砌墙或轻钢龙骨隔墙【泰山】 |  | ㎡ | 30
43 |  | 顶面拉膜灯箱 蓝天白云图案 |  |  | 顶面拉膜发光灯箱（内含LED发光片），蓝天白云图案，位置要根据设备位置确定。 |  | ㎡ | 4
合计：