## Sheet1
设备清单参数
包数 | 名称 | 参考品牌型号 | 技术参数（技术答疑：廖老师18856056908 ） | 参数响应 | 数量
第1包 | 信息化集成化信号采集与处理系统(一体机） | 一线品牌 | 一、硬件参数 |  | 4台
1.整机外形尺寸：≤1520mm×740mm×2110mm（长*宽*高）；
2.实验台操作面积：≤1220mm×740mm（长*宽），实验台面离地高度：≤840mm；
3.输液架离台面高度：≤1100mm，输液架移动范围：两侧≤840mm；
4.实验台面材质：ABS工程塑料；
5.实验台面下屏蔽层：内置不爆露紫铜网，与外部接地端相连接，尺寸≤1000mm×720mm×0.3mm（长*宽*高）；
6.移动滚轮：带自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动；
7.可伸缩固定支柱：带可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定；
8.环境温度测量精度：0.1℃，小动物肛温测量精度：0.1℃；
9.内置呼吸机潮气量：0～200ml可调；动物参考按键：小鼠、大鼠、家兔、狗
10.顶部全局摄像机： 20倍光学变焦，1080P高清摄像头；
11.实验照明系统：4×12W，自然光LED灯，方向可调，桌面照度1000～10000LUX可调；
12.外部接口：2个USB接口，1个网线接口，8个220V电源插口，HDMI接口；
13.双显示器系统：上下各集成一个显示系统，下显示系统12.5吋，上显示系统23.8吋；
14.氧气输入输出接口：具有统一的氧气输入接口，氧气输出接口输出气压可调；
15.可电动升降实验平台：实验平台桌面高度可由控制软件调节，调节范围为±12cm；
16. 具有设备集中控制系统：通过配套集中控制系统终端对本实验系统上的各种电子设备进行控制和操作，可以控制的设备包括：小动物呼吸机，集成照明灯光，集成摄像机，实验平台升降高度等；
17.具有实验操作形成性评价系统：可自动、半自动地分析和判定机能实验操作的规范性以及实验结果的正确性；
18.地线故障预警功能：在控制器上自动检测并通过观察指示灯状态提醒用户当前使用仪器接地状态,同时将该状态发送到集中控制终端，异常状态将在集中控制终端软件中有醒目的提示；
19. 采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口；
20.物理采样通道扩展功能：仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号，扩展无线传感器，同时采样心率、呼吸、体温、血氧、收缩压、舒张压、运行计步数、消耗卡路里等参数；
21. 传感器自动识别：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面；
22.量程：±50μV ~±1V；
23.滤波器：DSP硬件、5阶贝塞尔滤波器:
1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；
2）高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；
3）50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调；
24.最大采样率：800KHz；
25.AD转换器：16位4通道同步采样；
26.信噪比：> 100dB；
27.等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV；
28.环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
29.设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中；
30.具有监听、记滴功能；
31.设备内置高级程控刺激器
1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形；
2）模式：恒流、恒压两种输出方式；
3）电压：-110V~110V；
4）电流：-50mA~50mA；
32. 支持人体无创连续血压计的数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg；
33. 支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头直径1mm，测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内，代替传统液体传动方式的血压测量；
二、软件参数
1.软件显示通道数：1~64通道可变，同时采集并显示12导联心电波形；
2. ★同时反演文件数：4；
3.采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；
4.反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音；
5.通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示；
6.文件列表窗口：用户直接点击列表文件打开反演文件；
7.浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验方便操作；
8.软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动；
9.具有在线实验报告编辑功能；
10.软件实验模块内嵌web电子教材：
1)实验目的和原理：生动形象的Flash或图片讲解实验原理，
2)实验对象：认识实验动物，了解该动物在实验中的意义，
3)实验器材：学习实验设备和器材的使用，
4)实验步骤：详细的实验步骤描述
5)思考题：涵盖原理与实验步骤的问题思考，
6)实验操作视频：高清视频指导实验过程；
11.软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级；
12.★用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商；
13.多媒体视频录制功能：在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号；20倍数码变焦、快速智能自动对焦摄像机，支持同步投影及超长时间录制；
14.数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
15.通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等；
16.专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等
17.心率变异分析：Lorenz图分析，RR间期直方图分析，RR间期差值分析，速度图分析，功率谱分析等；
18.数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数；
19.药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。
20.固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；
21.软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。
三、集中控制系统参数
1.生物信号采集与分析系统控制：系统复位控制；
2.照明灯光控制：灯光开关控制；
3.小动物呼吸机控制：呼吸机启停可控，动物类型可选，潮气量、呼吸时比和呼吸频率可调，
4.肛温仪：肛温展示；
5.实验操作台升降控制：实验操作台面升降控制；
6.摄像机控制：变焦控制；
7.媒体音量调节：控制集中控制终端音量；
8.★电源极性检测：实时检测系统的电源极性是否正确，确保人身安全和设备耐久性；
9.系统自检：实验平台上的电子设备一键自检功能；
10.固件升级：软件可对系统硬件固件升级；
11.设备校准：软件可对各设备进行校准；
12.软硬件日志：硬件日志等级可选择，配合软件日志可快速精准定位系统事件；
13.开关系统：软件可开关设备电源和电脑；
14.WIFI连接：可开、关和切换wifi，并展示连接状态；
15.屏幕亮度控制：集中控制终端屏幕亮度可调；
16.电源选项：用户可任意配置集中控制终端电源选项，确定其在实验完毕后是否自动关机等；
17.其他状态展示：电池电量，设备连接状态，环境温度等展示。
四、配套附件技术参数
1、生物信号采集与分析系统附件包
配置包含：悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管3根、心电夹4只、人体一次性电极6只、固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、万向支架1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、人体全导联心电线1根、污物缸1个。
2、高级手术器械包
配置包含：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个。
3、无干扰恒温加热兔台
1.加热金属内嵌于ABS主机中央，加热区域尺寸：300mm×120mm，机身重量：≤3.04Kg,方便清洗；
2.低压直流加热，不会在实验中引入交流干扰，安全可靠；
3.数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃，
4.内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃；
5.捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用；
6.配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调；
7.兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量300ml；
8.可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度；
9.一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗。
五、电脑参数：
I5处理器，16G内存，500GB硬盘，独立显卡, 23.8英寸液晶显示器，无线键鼠套装。
第2包 | 护理婴儿 | 北京医模，圣医智教 | 1.婴儿全身模型、3个仿真直肠栓剂、病人模型润滑剂、婴儿裤子、模型箱和使用说明书。 |  | 1台
2.支持SimPad功能的护理婴儿模型设计用于多种婴儿病人护理操作的模拟和练习。护理婴儿模型采用了SimPad声音技术，可用于正常和异常心音、呼吸音、肠鸣音和语音的听诊和识别培训。
3.护理婴儿模型肤色有浅色（Light）、棕褐色（Tan）和棕色（Brown）三种肤色可选。
4.（仿真）眼部和耳部的冲洗
5.鼻腔填塞
6.耳部、眼部、鼻部和口腔护理
7.气管造口护理和气管吸引
8.鼻饲（NG）管的插入、护理和去除
9.可用于胃造口导管的护理和胃饲的培训
10.各种吸氧操作
11.双侧大腿和三角肌肌内注射
12.为现实病人处置提供了全方位的肢体可活动范围
13.可用于直肠栓剂的给药培训
14.回肠造口的护理
15.气管插管的插入、固定和护理
16.口咽和鼻咽通气管的插入和吸引
17.可用于身高体重测量和体检的练习
18.囟门可变
19.正常
20.隆起
21.受压
22.可互换的男性和女性生殖器，配有尿袋
23.可完成尿管插管
24.可保留留置导管或直导管
25.带有关节的静脉注射培训手臂配有可更换的皮肤和可注射的静脉系统，可用于外周静脉注射治疗和注射部位护理的培训
26.可在肘窝和手背实施静脉穿刺
27.带有关节的静脉注射训练腿部配有皮肤和静脉
28.可用于内踝和外踝部位的静脉穿刺培训
29.可模拟足跟采血
30.带有关节、可输液的IO培训腿部配有可更换的芯轴和皮肤
31.仿真的胫骨以及胫骨粗隆和内踝的解剖标志
32.足跟引流管可与引流袋相连，用于输液练习
33.肺音与呼吸率（0-60 bpm）同步
34.可选择单肺或双肺肺音
35.正常和异常的肠鸣音
36.可发出心音
37.预录的语音或通过麦克风输入的实时语音
38.含simpad报告仪或可直接用电脑分析整体评分标准和具体报告
39.提供厂家授权书
| ICU综合模拟人 | 挪度，北京医模 | 一、基本要求： |  | 1台
1.系统主要包括1具无线成人模拟病人、1台无线平板笔记本电脑以及1台模拟病人监护仪。
2.进口品牌或国产一线大品牌
二、技术要求及主要参数：
1、基本功能：
1.1.★成年人体格外观，皮肤为高分子塑胶，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感；需有明确的胸部骨性标志。
1.2.模拟人操作软件可安装于win 7、win8、win10等操作平台。操作界面的语言可切换，包括中文、英文等多种语言
1.3.控制端电脑为触控式平板电脑，屏幕可翻转，便于手持。
1.4.监护仪为触控式平板电脑，界面模拟临床真实监护仪设计，可随时转换为导师计算机。
1.5.模拟人控制机的载体为平板笔记本电脑，与模型无线连接。
1.6.模拟人、控制端电脑、监护电脑之间实现无线连接
1.7.计算机所控制的WIFI系统为802.11BGN。
1.8.模拟病人监护仪具备无线操控功能。
1.9.模拟病人套装里应包括两个软运输箱
1.10.系统需包括个人设定档编辑器，让每一位导师设置模拟病人功能及接口内容从而满足他们在培训上的需要。
1.11.模拟病人总重量不超过65KG，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控。
1.12.压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。
1.13.压缩机需安装在模拟病人体内。
1.14.引擎组件应装配在模拟病人体内，并确保在通信中断的情况下能继续运作，以保证持续的正确反应。
1.15.压缩机操作期间不会引致模拟病人不必要的身体移动。
1.16.为客户提供选购性的可互换充电电池。
1.17.模拟病人在运作期间可进行充电，而且可以在使用电池运行模型时不用关机以更换电池。
1.18.模拟人需具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可支持至少持续运行4小时。
1.19.要完成百分之八十的充电量需要进行2小时。
1.20.男女外生殖器可互换。
1.21.安装了操作系统的导师计算机可以通过互联网远程控制模拟人
1.22.★模拟病人可选择性地让多位操作人员在相同或不同的位置中被操控 (当这些操作人员备有已安装模拟病人操控软件的额外计算机时)。
1.23.在单一的操作平台上可控制多台模拟病人。
1.24.产品套装需包括备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。
1.25.系统应提供备用的电源。
2.监护功能
2.1.可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。
2.2.可连接临床使用的监护仪，心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。
2.3.模拟病人监护仪可进行无线操作
2.4.★至少可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。
2.5.★至少监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出量、PH、PTC、PAP、PCWP。
2.6.至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。
2.7.至少可进行以下操作：
2.7.1.可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。
2.7.2.可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。
2.8.监护系统使用和控制端同类型平板电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。
2.9.导师应可透过操作计算机的接口或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应最少提供最少4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色。
2.10.系统须带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图；软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示；监护仪上有一个单独图标,单击则可显示十二导联心电图。
2.11.★与模拟人病情一致的实时更新的12导联心电图（非图片）。
3.气道功能
3.1.可控制的手动或自动气道开放/关闭。
3.2.正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (会被自动感应和记录在日志中)。
3.3.可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引。
3.4.面罩通气。
3.5.气管插管。
3.6.鼻胃管插管。
3.7.可应用复合管、喉罩及其它气道装置。
3.8.气管内插管。
3.9.逆行插管。
3.10.纤维支气管镜插管。
3.11.经气管喷射通气。
3.12.光棒气管插管。
3.13.可进行环甲膜穿刺训练。
3.14.可进行气管切开训练。
3.15.可变的气道阻力 (3个程度)。
3.16.可进行右主支气管插管。
3.17.可产生胃胀气。
3.18.正确头部位置的监测。
3.19.可选择“不能插管/能够通气”功能。
3.20.可选择“不能插管/不能通气”功能。
3.21.★可模拟舌水肿、异物梗塞、左右气胸、舌后缀等情况。
3.22.模拟病人带有软牙和硬牙，导师可简单更换到模拟病人。
3.23.在舌后缀情况下，模拟病人应无法呼吸，学员对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸，检查颈动脉，系统自动感应，会被自动感应和记录在日志中。
4.呼吸系统
4.1.具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。
4.2.可模拟呼出二氧化碳。
4.3.可模拟正常或不正常的呼吸音。
4.4.★全身至少需有10处听诊区，包括左右肺部和后背听诊区。左右肺部和后背的听诊区的音量和听诊音可单独进行调节。
4.5.★左右肺可训练的听诊音共有8个，包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音等，音量可进行11个梯度的单独调节。
4.6.脉搏血氧饱和度的监测：必须在连接病人后才出现血氧饱和度读数, 并且可显示在监护仪上。
4.7.血氧饱和度降低的时候可以发生紫绀，紫绀阈值可根据老师的要求设定。
4.8.可以连接真实的呼吸机进行机械通气。
4.9.使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量。
4.10.可进行双侧气胸减压培训。
4.11.可模拟单边和双边呼吸音。
4.12.双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。
4.13.★有集中听诊功能，让模拟病人自动停止呼吸30秒，以方便学员集中进行听诊练习。
5.心脏特征
5.1.有≥200种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变
5.2.QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。
5.3.可进行心脏听诊，涵盖临床常见的听诊音，例如收缩期杂音、舒张期杂音、主动脉瓣狭窄、二尖瓣脱垂等病理性杂音。
5.4.可进行4导联心电图监护。
5.5.可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化，监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图。
6.循环系统特征
6.1.可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。
6.2.★可触诊颈动脉、股动脉、桡动脉等部位的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。
6.3.脉搏强度随血压变化。
7.静脉穿刺
7.1.静脉手臂(右臂)建立静脉通道。
7.2.骨髓穿刺(胫骨）。
7.3.可使用胫骨和胸骨穿刺针筒将血液抽出。
8.CPR
8.1.★高质量心肺复苏训练系统QCPR，符合美国心脏协会心肺复苏2015指南。
8.2.CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图。
8.3.★可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等，图形和文字界面两种方式。
8.4.可实时反馈心肺复苏质量 。
9.神经系统
9.1.眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。
9.2.★可模拟神经损伤情况下下瞳孔不等大的状态。
10.模拟人操作软件
10.1.至少要具有2种可选控制模式：手动模式、自动模式。
(1) 手动模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。
(2) 自动模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控，导师不需操作系统模拟人会模仿真实的生理及病理状态，根据接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。
10.2.在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。
10.3.在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。
10.4.软件须具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。
10.5.正在运行的病例可暂停，快进和保存。
10.6.导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。
10.7.控制端软件要包含X线片、短片播放及生化检验报告导入系统，且并能与监护仪同步显示。
10.8.★在不用切换软件界面的情况下（同一软件界面）可同时控制多台不同类型的模拟病人（如高端急救模拟人、婴儿模拟人、妇产科模拟人），导师通过网络从任何地方控制教学，模拟病人可选择性地让多位操作人员在相同或不同的位置中同时被操控 (当这些操作人员具有已安装模拟病人操控软件的额外计算机时)。
10.9.两种控制模式（普通PC控制和完全无线控制），两种控制模式可独立运行，模拟人在不连接控制电脑（普通PC）的状况下，由无线平板电脑独立控制。
10.10.模拟人操作软件可安装于win 7、win8、win10等操作平台。操作界面的语言可在12种文字中任意切换，包括中文、英文、德语、日语等，从而满足国际化教学需求。
11.产品到达指定地点后的三个工作日内，现场安装调试产品，并指导用户了解产品的日常保养与维护，每年提供不少于3次免费产品培训。
12.★提供厂家授权书原件
| 护理安妮模拟人（高级版含simpad） | 挪度，北京医模 | 1.头部带有真实解剖标志、拥有气管、食管和仿真的肺部和胃部，可用于多种临床操作的练习； |  | 1台
2.仿真的眼部和耳部，可以进行冲洗练习；
3.可做眼部、耳部和鼻部药物的施加/滴注包括鼻腔填塞；
4.可做口腔及牙齿护理操作；
5.口咽和鼻咽通气管的插入和吸引；
6.气管插管的插入、固定和护理；
7.气管造口护理和气管吸引；
8.各种吸氧操作；
9.鼻饲（NG）管的插入、护理、给药和去除；
10.真实的洗胃和管饲；
11.★锁骨下静脉导管、空肠造口术导管和Hickman中央静脉导管的开口（供导管置入训练）；
12.★手动产生颈动脉脉搏；
13.可用于三角肌、臀大肌和股外侧肌肌内（IM）注射训练；
14.模拟真实的病人设计的全方位的肢体可活动范围；
15.可针对结肠造口术、回肠造口术和耻骨上囊袋切开术提供不同的腹部开口；
16.可实施结肠造口术的灌洗并保留留置导管；
17.手指和脚趾便于包扎训练；
18.可互换的男性和女性生殖器；
19.可完成尿管插管；
20.可通过带有阀门的接头与蓄尿袋和蓄水袋相连；
21.女性生殖器可实施阴道冲洗；
22.可保留留置导管或直导管；
23.灌肠操作训练可使用液体模拟返流；
24.★尿道阀可在实施尿管插管时提供逼真的阻力；
25.肛门阀能模拟肛门内括约肌；
26.循环系统操作技能及静脉注射给药；
27.★带有关节的静脉注射训练手臂配有可更换的皮肤，拥有可注射的静脉系统，可用于外周静脉注射治疗和注射部位护理的培训；
28.可在肘窝和手背实施静脉穿刺；
29.★可穿刺的静脉包括正中静脉、贵要静脉和头静脉；
30.★综合护理人带有护理临床思维学习训练课程（提供软件截图证明）
30.1.案例来源真实病人，医疗情景、诊疗流程高度仿真、护患交流对白、病人及环境音效均为高仿真实景录制。
30.2.案例充分考虑护理实践的特点，着重在于进行护理临床思维的训练，规范各类操作的正规流程、强调与医生合作和医护职责的正确分配。
30.3.案例设计基本界面为统一的模块化设计，学生只需熟悉一个虚拟案例操作后即可无障碍的进行全部案例的自主学习。同时，案例充分考虑到各类疾病的不同需求，为其个性化丰富的护理干预模块（如分娩、精神评估、家庭指导等）
30.4.★案例基于虚拟生理数字引擎驱动，病人的各类生理指标、疾病发展进程转归、药物作用反应、各类护理操作反馈、实验室检查结果都准确模拟了真实病人。
30.5.★案例采用网络自主学习的主要教学方式，并对虚拟案例处理流程中的每个操作都提供反馈和评价，学生可以通过反馈和反复练习进行提高。
30.6.★案例基于浏览器+国内云端服务器架构，方便学生远程学习和资源共享,并且确保用户信息安全。
30.7.★包含不少于如下8个具有代表性的内外科护理病例（提供软件截图证明），展现以病人为中心的交互性临床情境，体验完整护理程序，理解整体化护理理念。
Carl Shapiro 急性心梗–室颤
Doris Bowman 剖腹子宫切除术后–阿片类药物中毒
Jennifer Hoffman 急性严重哮喘
Kenneth Bronson 肺炎–抗生素严重反应
Lloyd Bennett 髋关节置换术后-输血反应
Marilyn Hughes 小腿骨折-骨筋膜室综合征
Skyler Hansen 糖尿病-低血糖
Stan Checketts 术前肠梗阻-水电解质紊乱
Vernon Watkins 部分结肠切除术后–肺栓塞
Vincent Brody COPD–自发性气胸
30.8.★每个病例通过几个维度的优先级和实施行为来提升临床思维推理技能，体现以病人为中心的护理，包括:
• 安全措施–实践安全步骤
• 沟通–与病人通过文字和语音进行互动.
• 评估–进行具体的体检
• 干预措施–对病人采取行动以提升他们的健康状态
• 药物和静脉注射管理–根据医嘱管理药物
• 检验与诊断–进行实验室或者诊断测试来支持临床决策
• 搜索–找到与病人的互动点
• 电子健康报告–能够影响决策的参考医嘱以及病人信息
• 呼叫主治医生–在病例过程中要求更多信息
• 患者交接–在任何时间点结束病例
31.提供厂家授权书